气相色谱仪的主要技术要求

1 主机

★1.1仪器带有全电子流量控制系统（EPC）；

1.2仪器内置微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理，实现一键启动；

★1.3采用了技术先进便捷的1000M以太网通信接口，可全面控制气相色谱的所有参数，如温度、压力、流量、分流比以及阀和自动进样器的运行；

1.4可与其它厂家LIMS实验室管理系统无缝兼容；

1.5六路独立控制加热区控制，（不包括炉箱温控），辅助加热区最高操作温度：300℃；

★2.1.6 色谱整体性能：保留时间重现性＜0.008% 或＜0.0008 min；峰面积重现性＜1% RSD

2 柱温箱

★2.1 操作温度：室温以上4℃至450℃；

2.2最大升温速率：≥120℃/min；

★2.3程序升温的阶数：≥20阶21平台；

2.4 控温准确性：≤±0.01℃；

2.5 冷却速度：从 450 降到 50℃ ＜7min；

2.6 具有柱箱温度的自动保护功能；

3 辅助流路系统：

3.1高精度电子压力/流量控制（EPC）；

3.2 压力范围：0～100psi ；

★3.3 压力控制精度： 0.01psi。

4毛细柱进样口：

4.1 最高使用温度：≥400℃

4.2 压力、流量、分流比均可通过先进的流量控制系统（EPC）进行数字化设定控制；

4.3 压力设定范围：0 ～100psi；

★4.4 压力控制精度：0.01psi ；

★4.5 程序升降流量，升流速率设定范围：-200 ～ 200mL/min；

★4.6 流量设定控制精度：0.01Ml/min；

4.7 流量设定范围：0～1000mL/min（氦气）、0 ～200mL/min（氮气）；

4.8最大分流比：不低于1:1000。

5 氢火焰离子化检测器（FID）

★5.1自动点火、氢气泄漏自动断气保护、熄火报警；

★5.2 检出限: ≤3pg/s ( 十六烷 )；

5.3 动态范围: ≥107；

5.4最高使用温度：≥400℃；

5.5带电子流量控制（EPC）模块；

5.6采集频率＞250Hz。

6.自动进样器的技术要求

6.1注射器规格		        1、5、10(单位: μL)

6.2样品盘位数		        22位样品盘

6.3样品瓶位               16位

6.4溶剂瓶位               2 位

6.5废液瓶位               1 位

6.6最小进样量				0.1μl

6.7方法选择				   1～20个

6.8最大支持进样口			1个

6.9最大泵样间隔			5000毫秒

6.10进样前、后驻留时间		0～120s

6.11进针速度				    快速、慢速、用户自定义

6.12进样模式				   常规、连续、样品+L1、样品+L1+L2、PTV

6.13控制方式				   间隔自控、信号反控、PC控制

6.14进样精度：≤0.5%RSD；

★6.15 主机软件控制，实现无人值守序列进样。

7.仪器工作条件

7.1环境温度： 0℃～40℃；

7.2室内相对湿度不大于70%；

7.3供电电源：电压220±22V,频率50±0.5Hz。

7.4仪器制造引用标准

中华人民共和国JJG 700-2016《气相色谱仪检定规程》 ；

GB/T 30431-2013 《实验室气相色谱仪》；

GB9722 化学试剂气相色谱法通则；

8.配置要求：

8.1 气相色谱仪主机及中文控制和数据处理软件 一套

8.2 分流/不分流进样口（带EPC） 一个

8.3 FID检测器（带EPC）一套

8.4 石英毛细管色谱柱 KB-FFAP柱φ0.32×30m×0.5μm 一支

8.5 色谱启动工具包（至少包括但不限于：11mm进样隔垫100个，毛细管石墨密封垫50个）一套

8.6位自动进样器（含100个样品瓶、垫、盖）

8.7 联想品牌计算机（CPU：i5，硬盘1T，内存8G，显示器19.5’） 一台

8.8 高纯氢气发生器（300mL/min） 一台

8.9 空气发生器（2000mL/min） 一台

8.10 三座净化装置带开关阀 一台

9.售后服务：

9.1 对于使用人提起的服务信息，供方应2小时内响应并提供解决的方案，若需到现场解决问题，在12小时内赶往实验室，解决仪器故障，节假日照常服务；

9.2 有完善的本地化快速响应服务体系，供方有常驻重庆的技术服务人员。